ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ГЛУБИНОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ

типа ГИ

(ЭЛЕКТРОННЫЙ)

цена деления 0,01

ISO 9002

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Глубиномер индикаторный (электронный) предназначен для измерения глубин отверстий, канавок, уступов, пазов. Инструмент состоит из основания и индикаторной головки с электронным отсчетным устройством.

1.2. Пример условного обозначения микрометрического глубиномера с диапазоном измерения 0-100 мм и значением цены деления 0,01 мм: Глубиномер индикаторный (электронный) ГИ-100-0,01.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали.

Диапазон измерений глубиномера, мм ― 0-100.

Цена деления составляет 0,01мм.

Диапазон измерений отсчетного устройства, мм ― 0-10мм.

Наибольшая разность погрешностей индикатора на всем диапазоне измерения, мкм ― 15.

Измерительное усилие, Н ― не более  2.

Колебание измерительного усилия в пределах рабочего хода, Н, не более – 0,8.

Длина измерительной базы ― 80 мм.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- индикаторный глубиномер;

- футляр;

- измерительные стержни – 8шт;

- батарейка;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Глубиномер индикаторный - измерительный прибор, применяемый для измерения линейных размеров контактным методом. Вид измерений – абсолютный.

5.2. Перемещение измерительного стержня преобразуется электронным отсчетным устройством в электрический сигнал и  отображается на жидкокристаллическом дисплее.

5.3. Прибор может отображать измеренные значения как в метрической системе единиц, так и в дюймовой.

5.3. Для получения конечного результата измерения следует учесть длину измерительного стержня.

5.4. Основанием индикаторный глубиномер устанавливают на поверх-ность, от которой отсчитывается измеряемая величина.

Рис.1. Глубиномер индикаторный с отсчетным устройством в виде инди-катора часового типа.

1-основание, 2-державка, 3- электронное отсчетное устройство, 4- винт крепления отсчетного устройства, 5 – измерительный стержень

5.4. Индикаторный глубиномер состоит из основания (измерительная база) 1, державки 2, которая фиксирует измерительную головку часового типа3 зажимом 4, ослабив который индикатор можно развернуть и измерительного стержня, перемещение которого воспринимается как результат измерения.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить измерения на ходу станка и при вращении измеряемой детали.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на индикаторный глубиномер.

7.2. Протереть индикаторный глубиномер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверх-ностей), насухо протереть тканью.

7.3. Проверить установку на ноль. При необходимости, привести прибор к нулевой точке, настроив отсчетное устройство по эталонным концевым мерам.

7.4. Проверить батарейку, при необходимости заменить на новую.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В процессе работы и по окончании ее протирать индикаторный.

глубиномер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой

8.2. По окончании работы нанести на поверхности индикаторного глубиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

8.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падений во избежание изгибов и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

8.4. При измерении недопустимы перекосы измерительного стержня.

Батарейку необходимо извлечь из прибора в случае, если измерения проводятся с длительными интервалами (около 3 месяцев).

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

9.1. Хранить индикаторный глубиномер в футляре в сухом отапли-ваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки индикаторного глубиномера маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

9.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

10. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

10.1. Поверка индикаторного глубиномера должна производиться мето-дами и средствами, указанными в ГСИ 2006-89 «Глубиномер индикаторный. Методика поверки».

10.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем, в зави-симости от интенсивности эксплуатации индикаторного глубиномера.

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

11.1. Индикаторный глубиномер подвергнут консервации в соответствии

требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

11.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата переконсервации: «___» __________ 200_ г.

Переконсервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (полу- чения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)