# Text boxes

основанием и роликом.

Рис. 1. Схема измерений

5.3. Отсчет показаний производится по электронному индикатору.

5.4. Индикаторная головка толщиномера позволяет устанавливать "нулевое значение"  в произвольной позиции, что позволяет производить не только абсолютные измерения, но и проводить контроль изменений размера от номинального; Измерения могут проводиться в двух системах измерений: метрической и дюймовой. Для переключения  единиц измерений нажать на кнопку «mm/in»; занесением в память минимального и максимального значений, Индикаторная головка оснащена системой автоматического выключения и возможностью подключения к вычислительной технике через порт RS232.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на толщиномер.

6.2. Протереть толщиномер, удалить смазку ветошью, смоченной в бен-зине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью, при необходимости заменить элемент питания.

6.3. Проверить установку на ноль на индикаторе. При необходимости привести к нулевому показателю

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. В процессе работы и по окончании ее протирать толщиномер сал-феткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

7.2. По окончании работы нанести на поверхности толщиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

7.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание повреждений, царапин на измерительных поверхностях.

7.4. Регулярно смазывать узел крепления ролика любым индустри-альным маслом.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить толщиномер в футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ С РОЛИКОМ

с отсчетом по индикатору

0-10мм

цена деления 0,01

ISO 9002

№__________

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверка толщиномера должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зави-симости от интенсивности эксплуатации толщиномера.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Толщиномер подвергнут консервации в соответствии с требо-ваниями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата переконсервации: «___» __________ 200_ г.

Переконсервацию произвел:   ________________

(подпись)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потре-бителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Толщиномер индикаторный электронный с роликом с отсчетом по индикатору предназначен для измерения толщины листовых материалов (кожа, фетр, войлок, полимерные пленки) при температуре окружающего воздуха от +10˚С до +35˚С и относительной влажности до 80% при температуре +20˚С.

1.2. Обозначение: Толщиномер индикаторный электронный с роликом с отсчетом по индикатору  0-10мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений — 0-10мм.

Цена деления  — 0,01мм.

Вылет — 100мм.

Измерительное усилие — менее 2 Н.

Пределы допускаемой погрешности измерения в стационарном по-ложении на участке:

от 0 до 1мм — ± 0,010 мм;

свыше 1 мм до 10 мм — ± 0,025 мм.

Питание – 1 литиевая батарейка, 3V CR2032

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения дол-жна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при тем-пературе 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- толщиномер;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Толщиномер состоит из скобы, ролика и измерительного электронного блока, который преобразует механическое перемещение штока прикрепленного к ролику в электрический сигнал. В верхней части толщиномера расположен измерительный блок – электронная измерительная головка. К измерительному стержню прикреплен металлический ролик, который вращается в процессе измерения. Использование ролика позволяет исключить царапание материала, увеличить скорость измерения, увеличить плавность измерений, исключить заедания и т.п.

5.2. Измеряемый материал (рис.1.) вводится между роликом и основанием и протягивается. Положение измерительного стержня, сопряженного с роликом определяется толщиной материала между